恒温冷冻振荡器  型号:HAD-D88

一、HAD-D88恒温冷冻振荡器简介：

HAD-D88恒温冷冻振荡器是一种温度可控的恒温箱和调速多用振荡器相结合的生化仪器，主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。在实验过程中，常常需要对试液做不停的晃动，以防止沉淀或需要在一定摇瓶速度和温度下对两种以上的试液做对比，使用该仪器可以达到理想的效果。

二、HAD-D88恒温冷冻振荡器技术参数：

1、温控范围：5-50℃。

2、温控方式：微电脑PID控制，PT100传感器。

3、温控精度：±0.1℃。

4、温度波动度：±0.3℃。

5、工作尺寸：500×400×340mm。

6、调速范围：启动-400转。

7、定时范围；振荡定时1分钟-25小时59分钟。

8、振荡方式：回旋。

9、振荡幅度：20mm

10、电源：220v 50Hz

三、HAD-D88恒温冷冻振荡器使用方法：

1、 首先将试剂瓶装在振荡架上，关好箱门，然后接通电源，打开电源开关，温控仪亮。

2、如果设定温度低于室内温度＋10℃时请将加热开关打开，加热开关直接控制压缩机，使用时，不可连续通断该开关，必须间隔＞3min，否则将损坏压缩机，在设定温度高于室温＋10℃时，不用打开加热开关，（在设定高温状态下使用）此时点击温控仪上的SET功能键温，温控仪下排数字开始闪烁，上排显示箱内实际温度，下排显示设定温度，点击↑或↓键调节所需工作温度，设定完毕，再次点击功能键，此时箱内的温度将按设定温度和定时时间运行。具体调整方法见附页。

3、如果设定温度高于室内温度，需将制冷开关关闭，按上述方法设定工作温度即可。

4、打开振荡开关，点△或▽选择振荡速度，然后点击运行键即可。

5、温控系统设有超温报警功能，同时还具有恒温时间报警功能，方便提醒操作人员。

6、使用完毕，关闭电源，若长时间不用，请拔下电源，箱内如有水滴，请及时清理并擦拭干净，以延长使用寿命。

四、注意事项：

1、该仪器在使用是请使用带有接地装置的三孔插座。

2、在搬运过程中不可将产品倾斜＞45°

3、仪器在高速振荡时须有人看管。