振动频率测量仪 振动频率仪 振动频率检测仪  型号：HAD-288A

振动频率仪是针对各种机器设备测量工作频率而研制的，即可测量一般机器设备振动频率、也可测量精度要求高的设备。仪器采用先进集成电路及高灵敏度传感器结合而成，具有可靠性高、耗电低、抗干扰能力强的特点。仪器采用ABS手持式机壳及电池供电方式，LCD模式显示频率值和欠压，操作简便、直观。该仪器的研制成功，将会极大的方便测试人员在现场进行对机器设备的检测、标定。

技术指标

1、频率范围：  3.0Hz—1000Hz（-3dB）频率范围由用户确定

2、测量范围：  0.5—100g  (加速度)

3、误差：    <0.1+0.1% Hz

4、工作电源：  5号AA1.5x5节电池

5、环境境条件：工作温度0℃--50℃

6、外形尺寸：  180*100*40mm

7、重量：    430g

使用方法

1、将传感器底部磁吸座垂直吸到被测设备上。传感器安装时，底座表面应垂直设备振动方面。传感器输出线与主机相连。

2、将电源开关打到“开”处，2秒钟后便可检测。

3、当显示窗“  ”指示灯亮时，表示电池电压低于正常使用电压，应及时换电池(工作电流<10mA)。

注意事项

1、传感器在使用时避免摔打、敲击。与其线连接处不宜扭曲或从根部拉动。

2、频率范围也是滤波器频率范围是用于抗外部于扰，选择适当上下频率值，否则会出现频率表数字值有很大变化。

3、当仪器擦洗时，禁止使用汽油、橡胶水擦洗。

4、长期仪器不用时，从仪器后面电池盒取下电池，避免电池损坏。

5、仪器在测量过程中显示有误时，应先考虑电池是否欠压或传感器是否损坏。

附件

说明书             1份

主机               1台

传感器             1只

合格证             1份

电池               5节